## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«07» сентября 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений извещения | | Разъяснение положений извещения | |
| Предметом договора является поставка осциллографа смешанных сигналов MSO-X 3054A или его эквивалента в соответствии с техническим заданием. При этом, технические характеристики осциллографа MSO-X 3054A, указанные в описании типа СИ № 48998-12, не соответствуют техническим характеристикам, указанным в техническом задании. Например: - Объем памяти осциллографа MSO-X 3054A составляет 4 / 8 Мб на канал в зависимости от режима работы. Требование ТЗ (п.3) по объему памяти на канал: не менее 31.25 млн. точек. - Максимальная частота дискретизации осциллографа MSO-X 3054A составляет 2 / 4 ГГц на канал в зависимости от режима работы. Требование ТЗ (п.4) по максимальной частоте дискретизации: не менее 6,25 Гвыб/с. Таким образом, осциллограф MSO-X 3054A, указанный в качестве предмета договора, не соответствует требованиям технического задания в части технических характеристик. Просим дать разъяснения. | | В извещение будут внесены изменения. | |
| Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.А. Афанасьев)  *(подпись)* | |