## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«09» ноября 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| Для повышения надежности просим разрешить изготовление холодильного модуля камеры климатической на двух каскадах с внесением соответствующих правок в документацию о закупке. | Учитывая потребности и предыдущий успешный опыт эксплуатации климатических камер Заказчиком, одноконтурная схема на двух фреонах (R22 и R14) зарекомендовала себя как надежная и простая в эксплуатации система (используется один компрессор вместо двух, уменьшено количество пускорегулирующей аппаратуры). Переделывать систему охлаждения камеры КТХ-100 на двухконтурную нецелесообразно для данной модели. |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |